## Begleitschreiben
Begleitschreiben zur Laborvergleichsuntersuchung 2024 der Landwirtschaftskammer
Hinweise zur Teilnahme an der Laborvergleichsuntersuchung 2024
Schreiben der Landwirtschaftskammer vom März 2024
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben sich zu der Laborvergleichsuntersuchung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz angemeldet. Anliegend erhalten Sie drei Flaschen zu je 0,75 L eines einheitlichen Weißweins. Es ist nur ein Befund zu erstellen. Für die Untersuchungen können zwei Flaschen verwendet werden. Die dritte Flasche ist als Rückstellprobe für eventuelle Korrekturmaßnahmen nach Erhalt der Teilnahmebestätigung aufzubewahren.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise bevor Sie mit den Untersuchungen beginnen.
Dieser Weißwein ist von allen Laboratorien auf die sechs Parameter
Relative Dichte 20 °C/20 °C, Vorhandener Alkohol, Vergärbare Zucker,
Gesamtsäure, Freie und Gesamte Schweflige Säure (als SO2)
zu untersuchen.
Zusätzlich sind die berechneten Parameter Gesamtalkohol, Gesamtextrakt und zuckerfreier Extrakt anzugeben.
In diesem Jahr kann auch der Überdruck bestimmt werden.
Es ist auch ein sensorischer Befund zu erstellen.
Bei der sensorischen und analytischen Prüfung ist das Untersuchungsmaterial als
„Riesling, Qualitätswein Rheinhessen“ zu betrachten.
Hinweis für den Fall der jodometrischen Bestimmung der Schwefligen Säure:
Eine Bestimmung der Reduktone (berechnet als SO2) ist nach den Ergebnissen der Voranalyse erforderlich. Eine Reaktionszeit von 5 Minuten zur Bindung der Freien Schwefligen Säure wird empfohlen.
Der Reduktonwert ist immer anzugeben, auch dann, wenn Sie den Gehalt bei den Werten für die Schweflige Säure bereits abgezogen haben. Ob Sie eine Korrektur der Werte für Schweflige Säure um den Reduktongehalt vornehmen, ist die fachliche Entscheidung Ihres Labors.
Aus der Ergebnismitteilung muss eindeutig erkennbar sein, welche Verfahrensweise gewählt wurde. Wählen Sie bitte auch die Ihrer Verfahrensweise entsprechenden Methoden aus. Die Auswertung für Ihr Labor erfolgt so, wie Sie die Ergebnisse mitgeteilt haben, auch wenn Ihre Mitteilung fachlich nicht korrekt war.
Wie in den vorangegangenen Jahren, besteht die Möglichkeit, die Parameter Glucose und Fructose zusätzlich zu bestimmen.
Benutzen Sie zur Untersuchung die von Ihnen für die amtliche Prüfung in der Regel angewendeten Methoden. Beachten Sie hierbei auch die Empfehlungen der Landwirtschaftskammer zur Verfahrensauswahl bei der Annäherung an gesetzliche Grenzwerte.
Zur Mitteilung der Untersuchungsergebnisse erhalten Sie per E-Mail in der 18. Kalenderwoche eine Excel-Datei namens "LwK-Ergebnismappe_2024.xlsx", in der Sie bitte Ihre Untersuchungsergebnisse eintragen. Diese Datei finden Sie dann auch auf der Website der Landwirtschaftskammer über den Link:
https://www.lwk-rlp.de/de/weinbau/wein/qualitaetsweinpruefung/ und dort in dem Abschnitt Analysemethoden/Labors.
Das Formblatt für die Amtliche Qualitätsweinprüfung soll nur verwendet werden, wenn keine Möglichkeit zur Verwendung der Excel-Datei besteht.
In der Excel-Datei finden Sie mehrere Registerblätter mit zusätzlichen Informationen:
Das erste Registerblatt enthält dieses Begleitschreiben.
Das zweite Registerblatt 'Benutzungshinweise' enthält Informationen zur Erklärung und Verwendung der Datei.
Das dritte Registerblatt 'Ergebnisse' dient der Mitteilung der analytischen Untersuchungsergebnisse.
Schließlich sind auf dem vierten Registerblatt 'Sensorik+Mitteilungen' der sensorische Befund und eventuelle ergänzende Mitteilungen einzutragen.
Falls Sie das Formblatt für die Amtliche Qualitätsweinprüfung verwenden, tragen Sie das Untersuchungsergebnis und das Datum der Untersuchung ein. Vermerken Sie im Feld für die Weinbezeichnung die Lfd. Nummer(n) der von Ihnen untersuchten Probenflasche(n).
Geben Sie Ihre Labor-Registriernummer und Anschrift im dafür vorgesehenen Feld des Ergebnisblattes der Excel-Datei bzw. des Formblattes an.
Senden Sie möglichst bis Freitag, den 14. Juni 2024
den Untersuchungsbefund als ausgefüllte "LwK-Ergebnismappe_2024.xlsx" an:
gisela.ruhnke@t-online.de
oder im Ausnahmefall das ausgefüllte Formblatt an die Unterzeichnerin.
Die Information der Landwirtschaftskammer über den Eingang Ihrer Ergebnisse erfolgt durch die Empfängerin.
Befunde, die nach dem 28. Juni 2024 eingehen, können bei der Auswertung nicht berücksichtigt werden.
Sie erhalten nach Abschluss der Auswertung eine Bestätigung über Ihren Teilnahmeerfolg und einen auf Ihr Labor bezogenen Ergebnisbericht.
Für Ihre Teilnahme an dieser Laborvergleichsuntersuchung wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Gisela Ruhnke
Die Methodenkennziffern der Landwirtschaftskammer nach dem aktuellen Stand des Methoden- verzeichnisses finden Sie im Internet unter https://www.lwk-rlp.de/de/weinbau/wein/qualitaetsweinpruefung/ und dort in dem Abschnitt Analysemethoden/Labors. Auf dieser Seite finden Sie den Link zu „Untersuchungsmethoden Wein 2016“. In der Broschüre sind die Kennziffern (LwK-Nummern) und die ihnen zugeordneten Methoden mit ihren Literaturfundstellen enthalten.

## Benutzungshinweise
Hinweise zur Benutzung dieser Mappe und zur Ergebnisangabe
Bitte verwenden Sie möglichst diese Datei für Ihre Ergebnisübermittlung. Hierzu dient das Registerblatt 'Ergebnisse' in dieser Mappe.
Diese Tabelle besteht aus den 7 Spalten A bis G. Sie sind hell türkis unterlegt.
Zu Ihrer Unterstützung sind in der Tabelle einige Abfragen hinterlegt. Damit diese nicht versehentlich verändert oder zerstört werden können, ist der hell türkis unterlegte Bereich grundsätzlich gegen Benutzereingaben geschützt. Eine Ausnahme gilt für die Auswahlfenster, die Eingabefelder für die Messergebnisse und bei bestimmten Eingaben erscheinende gelb unterlegte Felder für zusätzliche Angaben.
In den Zeilen 2 und 3 der Ergebnis-Tabelle befinden sich hinter den Begriffen "Labor-Registriernummer", Einsendendes Labor" und "Datum" gelb unterlegte Felder. Geben Sie dort Ihre LwK-Labor-Nr., eine eindeutige Bezeichnung Ihres Labors und das Datum der Ergebnisübermittlung an. Danach verschwindet die Farbe.
Die Tabelle hat folgenden Aufbau:
Die Spalte A enthält eine laufende Nummer für jeden Parameter
Die Spalte B enthält die Parameterbezeichnung
Die Spalte C enthält Auswahlfenster für die Eingabe einer Methoden-Kennung als Kurzbezeichnung der Untersuchungsmethode. Wählen Sie hier die passende Kurzbezeichnung für Ihre Untersuchungsmethode aus und achten Sie dabei auch auf die ausführlicheren Angaben zur Charakterisierung des Analyseverfahrens in der Spalte G.
Die Spalte D enthält die Maßeinheiten für die Ergebnisangabe. Die Ergebnisangaben müssen in den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Prüfen Sie daher stets, ob Ihre im Labor benutzten Maßeinheiten den Vorgaben in der Tabelle entsprechen!
Die Spalte E enthält eine Angabe zur erforderlichen Anzahl an signifikanten Ziffern. Die signifikanten Ziffern können sich auf Vor- und Nachkommastellen verteilen. Diese Anzahl aussagekräftiger Ziffern ist erforderlich, um sprunghafte, irritierende Änderungen der Z-Scores durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen zu vermeiden. Sie sind daher auch dann notwendig, wenn in der Tagespraxis im Befund eine geringere Anzahl signifikanter Ziffern angegeben wird oder auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird. Erfassen Sie daher stets die erforderliche Zahl an gültigen Ziffern. Es sollen so viele Ziffern angegeben werden, dass bei einer Wiederholung der Bestimmung in aller Regel keine identischen Ziffernfolgen erhalten werden. (Nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.)
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurden die Gehalte verschiedener Parameter bestimmt. Es wurden folgende rechnerische Gehalte ermittelt bzw. es werden üblicherweise folgende Ergebnisse mitgeteilt:
Beispielparameter | Beispielhafter Wert mit Maßeinheit | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern
Gesamte Schwefl. Säure | 179,34 [mg/L] | 179
Gesamtextrakt | 36,45 [g/L] | 36.5
Gesamtsäure | 7,8 [g/L] | 7.8
Die Spalte F enthält weiße Felder zur Eingabe der Ergebnisse. Diese Felder sind entsprechend formatiert. Fehlende Nachkommaziffern am Ende der eingegebenen Zahl werden durch Nullen ergänzt und weisen so in der Regel auf die erforderliche Zahl an gültigen Ziffern hin. Die vorgelegte Formatierung der Zelle wird allerdings zerstört, wenn Zahlen durch "Copy & Paste" über die Zwischenablage eingefügt werden.
Nach der Auswahl einer Methodenkennung in Spalte C enthält die Spalte G eine kurze Methodenbeschreibung, die ggf. auch ergänzende Hinweise zur Ergebnisbehandlung umfasst, z. B. ob bei dem Ergebnis einer jodometrischen Schwefelbestimmung ein Abzug der Reduktone erfolgt ist oder nicht. Beachten Sie daher bei der Auswahl einer Methodenkennung stets auch die Beschreibung in dieser Spalte. In bestimmten Fällen, z. B. bei Wahl der Methodenkennung "sonstige", erscheint unterhalb dieser Methodenbeschreibung ein gelb unterlegtes Feld in Verbindung mit einer Aufforderung zur Beschreibung der angewendeten Methode bzw. zur Eintragung von näheren Angaben, z. B. zur Art einer Kalibrierung. Bitte machen Sie hier die erbetenen Angaben.
Benutzen Sie das Tabellenblatt 'Sensorik+Mitteilungen' zur Beschreibung des sensorischen Befundes und für ergänzende Angaben, die auf dem Tabellenblatt "Ergebnisse" nicht untergebracht werden können. Machen Sie hier insbesondere auch Vorschläge zur Verbesserung dieser Ergebnismappe!

## FTIR-Hinweise (hidden)
Hinweise für Laboratorien, die den FTIR-Weinanalysator (WineScan FT 120) besitzen
Wie in den Vorjahren besteht die Möglichkeit Ihre FTIR-Analytik aktuell zu überprüfen. Bitte erstellen Sie hierzu einen zusätzlichen Befund mit dem Weinanalysator im Kalibriermodus. Sie erhalten eine besondere Ergebnismitteilung, die Sie gegebenenfalls zum Nachweis Ihrer geforderten Teilnahme an FTIR-Ringversuchen verwenden können.
1. Führen Sie die Messung als Kalibrierprobe gegen Ihre bevorzugt eingesetzte Kalibrierung durch.
Hierzu muss bei der Aufnahme der Probe in die Messfolge der Probentyp "Kalibrierung" gewählt werden. Verfahren Sie wie folgt:
Beim FT120 ohne Autosampler wird dieser Messmodus durch den Tastendruck <Strg+A> aufgerufen.
Bei FT120 mit Autosampler klicken Sie im Ergebnis-Fenster auf den Button mit den "Bechergläsern"(links unten). Im dadurch geöffneten Dialogfenster wird durch Klicken auf den Button "Einfügen" ganz oben rechts eine neue Probe in die Messfolge aufgenommen. Geben Sie in der zweiten Spalte der Tabelle die gewünschte Probenbezeichnung, z.B. DWALVU15, ein. Achten Sie darauf, dass in der dritten Spalte Ihre bevorzugt eingesetzte Kalibrierung ausgewählt ist. Stellen Sie in der vierten Spalte den Probentyp "Kalibrierung" ein.
Die Verwendung der Kalibrierung AP Deutschland 2003 bzw. AP_2011 ist nicht vorgegeben!)
2. Ausgabe oder Export der Messergebnisse
Bevorzugt exportieren Sie die Ergebnisse in eine Datei und senden diese ein. Verfahren Sie hierzu wie folgt:
Markieren Sie im Ergebnisfensters die Titelzeile mit den Parameternamen und den Bereich bis einschließlich der Messergebnisse der Probe. Wählen Sie dann im Hauptmenü dieses Fensters den Menüpunkt "Resultate" und weiter "Export...". Im so geöffneten Dialogfenster "Datei speichern unter" vergeben Sie einen Dateinamen einschließlich der Endung ".txt", z.B. "dwalvu15.txt" und drücken anschließend den Button "Speichern". Merken Sie sich das Verzeichnis, in dem diese Datei gespeichert wird! Sie können aus dieser Datei mit dem Editor von Windows die Zeilen mit Messergebnissen anderer Proben vor dem Versand löschen.
Alternativ markieren Sie im Ergebnisfenster die Titelzeile mit den Parameternamen und den Bereich bis einschließlich der Messergebnisse der Probe. im Ergebnisfenster und drucken Sie diese über den "Drucker-Button" aus. Sie können diesen Ausdruck einsenden.
3. Export der Rohdaten
Zum Export der Rohdaten muss zunächst ein Probensatz erstellt werden. Hierzu müssen Sie als "Privilegierter Benutzer" angemeldet sein. Geben Sie <Strg+L> ein oder gehen über den Menüpunkt "Fenster/Probensätze" und wählen Sie dann in der Menüleise "Probensatz/Neu". Unter "Neuer Probensatzname" geben Sie einen Namen, z.B. DWALVU15, ein und bestätigen mit dem "OK"-Button.
Nun öffnen Sie über die Menüleiste "Probe/Suchen" den Dialog "Suche Proben in der Database" auf. Unter dem Punkt Identifikation geben Sie die Bezeichnung der Probe ein und bestätigen mit dem "OK"-Button.
Sollten Sie den Export nicht am Tage der Messung durchführen, müssen Sie das Datum der Messung noch in den Datumsfeldern angeben!
In dem Tabellenfenster sollte nun die gewünschte Probe aufgeführt sein.
Nach dem Schließen und Speichern (Menüpunkt "Probe/Speichern...") des neuen Proben- satzes wird im Fenster "Probensatz" der eben erstellte Probensatz markiert und über den Menüpunkt "Probensatz/Export..." auf Diskette oder Festplatte gespeichert. Merken Sie sich das Verzeichnis, in dem die Rohdaten als Datei mit der Endung ".csv" gespeichert wird.
4. Einsenden der Ergebnisse
Senden Sie den Ergebnisausdruck oder – bevorzugt – die Dateien per e-Mail an mich:
reinhard.ristow@web.de

## Empf. Flücht. Säure (hidden)
Empfehlungen zur Bestimmung der Flüchtigen Säure
1. Vorbemerkung
Die Bestimmung der Flüchtigen Säure hat in Laborvergleichsuntersuchungen unbefriedigende Übereinstimmung zwischen den Laboratorien gezeigt. Der Verband der Deutschen Weinanalytiker hat daher eine Studie zur Verbesserung der Bestimmung des Parameters durchgeführt. Hieraus ergeben sich folgende Empfehlungen zur Einarbeitung, Überprüfung und Kontrolle der Arbeitsweise bei den Verfahrensschritten Destillation und Titration der Bestimmung. Eine Korrektur des Ergebnisses um mitdestillierte Schweflige Säure ist notwendig. Die Einhaltung dieser Empfehlungen ist möglich und erforderlich.
2. Empfehlungen
(1) Probenvorbereitung
Die Probe ist von Trubstoffen und Kohlensäure zu befreien (z.B. durch Filtration oder Vakuumbehandlung).
(2) Destillation:
Dem Probevolumen ist Weinsäure in einer Menge zuzusetzen, die einer Konzentration von 25 g Weinsäure pro ein Liter Probe entspricht.
Die Destillation muss so durchgeführt werden, dass ein "Rücklauf" und damit eine Fraktionierung möglichst vermieden wird und zugleich aus dem Probegefäß keine mitgerissene Flüssigkeit in die Vorlage gelangt.
Die Wiederfindung einer vorgelegten Menge Essigsäure bzw. Natriumacetat (berechnet als Essigsäure) muss mindestens 95 % betragen. Hierzu sind die Destillationsbedingungen gegebenenfalls zielführend zu verändern. Die Wiederfindung ist wiederholt und bei seltenem Einsatz des Verfahrens stets neu zu ermitteln. Wiederholte Bestimmungen der Wiederfindung dürfen sich nicht um mehr als 5 % unterscheiden.
Das Destillat ist auf 60 °C bis 80 °C (beginnende Blasenbildung am Gefäßboden) zu erhitzen und zur Titration etwa auf Raumtemperatur abzukühlen.
Der Blindverbrauch des Destillatvolumens an kohlensäurefreiem Wasser ist wiederholt und bei seltenem Einsatz des Verfahrens stets neu zu bestimmen. Er ist bei der Ergebnisberechnung zu abzuziehen.
(3)Titration:
Es sind nur frische Titrationsmittel zu verwenden, deren Normalität resp. Faktor zuverlässig bekannt bzw. bestimmt ist.
Eingesetztes Probevolumen und Molarität des Titrationsmittels sind so zu abzustimmen, dass der Titrationsmittelverbrauch mehr als 1 ml beträgt, d.h. bei normalen Gehalten an Flüchtiger Säure und Probevolumina unter 10 ml Wein muss das Destillat mit 0,01 m, höchstens 0,05 m Natronlauge titriert werden.[1]
Der Verbrauch an Titrationsmittel für die Probe muss auf besser als 2 % abgelesen werden.
Bei Endpunktbestimmung mittels pH-Elektrode ist die Richtigkeit und Steilheit der Anzeige durch Kalibrierung mit mindestens 2 Pufferstandardlösungen einzustellen.
(4) Korrektur für mitdestillierte Schweflige Säure
Bei Weinen ist die Korrektur erforderlich. Der Anteil miterfasster Schwefliger Säure sollte durch jodometrische Bestimmung im Destillat ermittelt werden.
(Zur Berechnung der Korrektur siehe untenstehenden Hinweis.)
[1] Dies ist für das Verfahren nach Rentschler bereits durch die Arbeitsvorschrift vorgegeben und wird für das Halbmikroverfahren in der Praxisliteratur empfohlen.
3. Spezielle Hinweise zu häufig angewendeten Destillationsverfahren
Halbmikro-Verfahren:
Dieses Verfahren ist durch die Verwendung der in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Untersuchung von Wein V. Nr. 8 bzw. der IFU Methode Nr. 5 beschriebenen Apparatur, den Einsatz von 5 ml Wein und die Gewinnung von 60 ml Destillat definiert. Wird eine andere Apparatur verwendet, liegt ein anderes Verfahren vor.
Beim Zusammensetzen der Apparatur ist größte Aufmerksamkeit geboten, um sowohl das Herausdrücken von Untersuchungsgut aus dem Einsatz als auch das Einsaugen von Wasser aus dem äußeren Gefäß zu vermeiden. Die Schliffe müssen dicht sitzen und mit gutem Vakuumfett gefettet sein.
Der Wasserspiegel im äußeren Kolben, der als Wasserdampfentwickler dient, muss stets über dem Spiegel der Untersuchungsflüssigkeit liegen. Um einen Anstieg dieses Spiegels zu vermeiden muss die Energiezufuhr zu Beginn des Siedens gegebenenfalls, z.B. durch Hinzunehmen eines weiteren Brenners, erhöht werden.
Die weitere Erhitzung muss so erfolgen, dass ein kräftiger und stetiger Wasserdampfstrom gegeben ist. Wird die erforderliche Wiederfindung nicht erreicht, ist die Energiezufuhr zu erhöhen.
Verfahren mit den Vapodest -Wasserdampfgeneratoren der Firma Gerhardt:
Bei diesen Geräten ist unabhängig vom eingesetzten Probevolumen auf ein ausreichendes Destillatvolumen, d.h. nicht unter 150 ml zu achten.
Hierzu ist die Energie nicht unter 90 % und die Destillationsdauer nicht unter 6 Minuten (360 sec) einzustellen.
Wird die erforderliche Wiederfindung nicht erreicht, ist die Energie schrittweise – auf bis zu 100 % – sowie die Destillationsdauer bis auf die maximal einstellbare Zeit und damit das Destillatvolumen bis auf über 200 ml zu erhöhen.
Das Destillatvolumen soll – durch geeignete Marken am Vorlagegefäß oder durch Gewichtskontrollen – bestimmt und muss auf Gleichmäßigkeit überwacht werden.
Zu Beginn der Arbeit müssen mindestens zwei Leerläufe durchgeführt werden, damit eine gleichmäßige Temperierung des Gerätes (Vermeiden von "Rücklauf") gegeben ist.
4. Stichpunkt-Fließschema
· Trub- und kohlensäurefreies Probevolumen + Weinsäure (25 g/L)
· CO2-Entfernung: Destillat auf 60 °C bis 80 °C erhitzen
· frische Titrationsmittel
· NaOH 0,01 m bis höchsten 0,05 m
· Titrationsmittelverbrauch mehr als 1 ml
· Ablesbarkeit besser als 2 %
· Blindverbrauch bestimmen und abziehen
· SO2 abziehen, jodometrische Bestimmung im Destillat
· Halbmikroverfahren: Einsatz von 5 ml Probe
Gewinnung von 60 ml Destillat
· Vapodest-Verfahren: Einsatz von 10 ml Probe
Gewinnung von mindestens 150 ml Destillat
Energie mindestens 90 %
Destillationsdauer mindestens 6 Minuten (360 sec)
Hinweis zur Berechnung der SO2-Korrektur nach jodometrischer Titration im Destillat:
Die Bestimmung des in das Destillat übergegangenen Schwefeldioxids soll unmittelbar nach der acidimetrischen Titration erfolgen. Unter dieser Bedingung genügt die Bestimmung der Freien Schwefligen Säure. Die Berechnung des Betrages an (scheinbarer) Flüchtiger Säure, die der im Destillat titrierten Menge an Schwefliger Säure entspricht, kann nach einer der folgenden Formeln durchgeführt werden:
a) wurde der Verbrauch an Jodid/Jodat-Titrationsmittel bereits auf mg SO2/L der eingesetzten
Weinprobe umgerechnet gilt die Formel:
mg SO2/L * 1,875 / 1000 = g/L Flüchtige Säure(als Essigsäure)
b) für die unmittelbare Umrechnung des Verbrauches an Jodid/Jodat in Flüchtige Säure gilt die
Formel mit V = Volumen in ml:
(V(Jodid/Jodat) * Molarität(Jodid/Jodat) * 120) / (VWeinprobe ) = g/L Flüchtige Säure

## Ergebnisse
| Labor-Registriernummer: |  |  | Einsendendes Labor:
Datum:
Lfd.Nr. | Parameterbezeichnung | Methoden- Kennung | Einheit | Signifikante Ziffern | Ergebnis | Methodenbeschreibung
| Lfd. Gebinde-Nr(n). der Probe(n); nur die 3 Ziffern vor dem Schrägstrich |  |  |  |  | /24
1 | Relative Dichte 20°C/20°C |  |  | 4 |  |  | 7 | 6
2 | Gesamtalkohol |  | g/L | 4 |  |  | 6 | 5
3 | Vorh. Alkohol |  | g/L | 4 |  |  | 12 | 11
4 | Gesamtextrakt |  | g/L | 3 |  | 0 | 9 | 8
5 | Zuckerfreier Extrakt |  | g/L | 3 |  | 0 | 11 | 10
6 | Vergärbare Zucker |  | g/L | 3 |  |  | 12 | 11
| Vorbehandlung Zuckerbest. | [5 empty] | 7 | 6
7 | Gesamtsäure (als Weinsäure) |  | g/L | 3 |  |  | 7 | 6
8 | Freie Schweflige Säure |  | mg/L | 3 |  |  | 10 | 9
9 | Gesamte Schweflige Säure |  | mg/L | 3 |  |  | 19 | 18
10 | Reduktone als SO2 |  | mg/L | 3 |  |  | 9 | 8
|  |  | Min. | Reaktionszeit
Die Bestimmung der Reduktone und Ergebnismitteilung ist bei jodometr. SO2-Bestimmung erforderlich!
11 | Glucose |  | g/L | 3 |  |  | 8 | 7
12 | Fructose |  | g/L | 3 |  |  | 8 | 7
13 | Kohlensäure (CO2) *) |  | g/L | 3 |  |  | 5 | 4
14 | (Kohlensäure)Überdruck *) |  | bar | 3 |  |  | 7 | 6
*) nur das unmittelbare Ergebnis der Analyse bzw. den vom Gerät angezeigten Wert mitteilen – bitte selbst keine Umrechnungen von Kohlensäure auf Überdruck (oder umgekehrt) durchführen!
Umrechnungen von [g/L] nach [bar] erfolgen gemäß der OIV-Formel von Agabalianz (OIV-MA-AS 314-01), wie zu LwK 9.3 vorgeschrieben, bei der Auswertung.
| Temperatur bei der aphrometrischen Messung |  | °C | 3
Falls Temperatur nicht 20 °C dann auch folgende Angaben:
| Überdruck bei Messtemperatur |  | bar | 3
| Temperaturkorrektur gemäß | [5 empty] | 6 | 5

## Sensorik+Mitteilungen
Für bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz zugelassene Teilnehmer:
Sensorischer Befund der Probe:
Nachfolgend können Sie zur Laborvergleichsuntersuchung und dieser Ergebnismappe ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen.
Nachfolgend können Sie ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen.

## Dichte (hidden)
Relative Dichte 20°C/20°C | 7 | 6
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 8.1 | Pyknometrische Methode; OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2A
2 | LwK 8.2 | Bestimmung mit dem Aräometer; OIV-MA-AS2-01B
3 | LwK 8.3 | Hydrostatische Waage; OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2C
4 | LwK 8.4 | Bestimmung mit dem Biegeschwinger; OIV-MA-AS2-01A, Nr. 2B
5 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
6 | sonstige
7

## GAlkohol (hidden)
Gesamtalkohol | 6 | 5
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 1.1 (Zucker enz/HPLC) | (Gesamtzucker [Glucose+Fructose, enzymat. oder HPLC]*0,47)+Vorh. Alkohol [g/L]
2 | LwK 1.1 (Zucker reduktom.) | ((Gesamtzucker [reduktometr.]-1)*0,47)+Vorh. Alkohol [g/L]
3 | LwK 1.1 (FTIR-Alkohol+Zucker) | (Gesamtzucker [FTIR-Glucose+FTIR-Fructose]*0,47)+Vorh. Alkohol [FTIR] [g/L]
4 | LwK 1.1 (Alkohol+FTIR-Zucker) | Vorh. Alkohol nach angegeb. herk. Methode+(Gesamt- oder Summenzucker FTIR)*0,47 [g/L]
5 | sonstige
6

## vAlkohol (hidden)
Vorh. Alkohol | 12 | 11
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 2.1 | Destillation nach Neutralisation; OIV-MA-AS312-01A Nr. 4A oder Nr. 4B
2 | LwK 2.2 | Chemische Alkoholbestimmung n. Dr. Jakob
3 | LwK 2.3 | Chemische Alkoholbestimmung n. Dr. Rebelein
4 | LwK 2.4 | Einfache direkte Destillation mit pyknometrisch oder elektronisch bestimmter Destillatdichte; AVV V2
5 | LwK 2.5 | Berechnung aus relativer Dichte und Refraktion
6 | LwK 2.6 | Enzymatische Methode
7 | LwK 2.7 | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
8 | LwK 2.8 (FTIR) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
9 | LwK 2.9 | Nah-Infrarotspektroskopie
10 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
11 | sonstige
12

## Gextrakt (hidden)
Gesamtextrakt | 9 | 8 | 9 | 9
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 3.1 | Indirekt pyknometrisch (Basis: Alkohol n. LwK 2.4); AVV V3a
2 | LwK 3.2 | Berechnung n. Tabarie (Basis: Alkohol nach LwK 2.1); OIV-MA-AS2-03B
3 | LwK 3.3 (herk.) | Berechnung n. Tabarie (Basis: Dichte und Alkohol n. den angegeb. herkömmlichen Methoden)
4 | FTIR (gemessen) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (nur aus Spektrum ermittelt, sonst anderer Schlüssel)
5 | herk./FTIR 1 | Berechnung n. Tabarie (Basis: Dichte n. LwK 8.1 bis 8.4; FTIR-Alkohol)
6 | herk./FTIR 2 | Berechnung n. Tabarie (Basis: FTIR-Dichte; Alkohol n. der angegeb. herk. Methode)
7 | FTIR-Basis | Berechnung n. Tabarie (Basis: FTIR-Dichte; FTIR-Alkohol)
8 | sonstige
9

## zfExtrkt (hidden)
Zuckerfreier Extrakt | 11 | 10
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 3.1 | Indirekt pyknometrisch (Basis: Alkohol n. LwK 2.4 u. Zucker n. der angegeb. herk. Methode); AVV V3e
2 | LwK 3.2 | Berechnung n. Tabarie (Basis: Alkohol n. LwK 2.1); OIV-MA-AS2-03b
3 | LwK 3.3 | Berechnung n. Tabarie (Basis: Dichte, Alkohol u. Zucker n. den angegeb. herk. Methoden)
4 | FTIR (gemessen) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (nur aus Spektrum ermittelt, sonst anderer Schlüssel)
5 | herk./FTIR 1 | Berechnung n. Tabarie (Basis: Dichte n. LwK 8.1 bis 8.4; FTIR-Alkohol; FTIR-Zucker)
6 | herk./FTIR 2 | Berechnung n. Tabarie (Basis: FTIR-Dichte; Alkohol u. Zucker n. den angegeb. herk. Methoden)
7 | FTIR Basis1 | FTIR gemessener Gesamtextrakt - FTIR-Zucker
8 | FTIR Basis2 | Berechnung n. Tabarie (Basis: FTIR-Dichte; FTIR-Alkohol; FTIR-Zucker)
9 | herk./NMR | Gesamtextrakt n. herk. Methoden - NMR-Zucker
10 | sonstige
11

## vgZucker (hidden)
Vergärbare Zucker | 12 | 11
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 4.1 | Bestimmung n. Luff-Schoorl; OIV-MA-AS311-01A
2 | LwK 4.2 | entfällt
3 | LwK 4.3 | Schnellmethode n. Dr. Jakob
4 | LwK 4.4 | Schnellmethode n. Dr. Rebelein
5 | LwK 4.5 | Enzymatische Methode; OIV-MA-AS311-02
6 | LwK 4.6 | Neocuproinmethode
7 | LwK 4.7 | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie; OIV-MA-AS311-03
8 | LwK 4.8 (FTIR) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (Summe Glucose + Fructose)
9 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie (Summe Glucose + Fructose)
10 | IC | Ionenchromatographie (Summe Glucose + Fructose)
11 | sonstige
12

## Vorbehandlung (hidden)
Vorbehandlung Zuckerbest. | 7 | 6
| Methodenschlüssel | Methodenbeschreibung
1 | entfärbt: Kohle | entfärbt mit Kohle
2 | entfärbt: PVPP | entfärbt mit PVPP
3 | geklärt: Carrez | geklärt mit Carrez-Reagenz
4 | geklärt: Bleiacetat | geklärt mit Bleiacetat
5 | keine Behandlung | nicht entfärbt oder geklärt
6 | sonstige
7
Auswahlfenster wegen Nichtverwendung der Zeilen 21 + 22 hier geparkt.
Dieses Registerblatt wird z.Zt.nicht verwendet. Wenn es gelöscht wird, müssen auch die Zeilen 21+22 im Ergebnisblatt gelöscht werden. Dabei Auswirkung auf Bezüge prüfen!

## G-Saeure (hidden)
Gesamtsäure (als Weinsäure) | 7 | 6
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 5.1 | Potentiometr. Bestimmung; AVV V7
2 | LwK 5.2.1 | Potentiometr. Bestimmung; OIV-MA-AS313-01, Nr. 5.2
3 | LwK 5.2.2 | Endpunktbestimmung mit Indikator; OIV-MA-AS313-01, Nr. 5.3
4 | LwK 5.3 (FTIR) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
5 | photom. autom. | photometrisch m. Bromkresolpurpur, automatisiert
6 | sonstige
7

## Fr-SO2 (hidden)
Freie Schweflige Säure | 10 | 9
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 6.1 (incl. Red.) | Direkte jodometrische Titration ohne Abzug der Reduktone; OIV-MA-AS323-04B
2 | LwK 6.1 (excl. Red.) | Direkte jodometrische Titration unter Abzug der Reduktone; OIV-MA-AS323-04B
3 | LwK 6.2 | Methode n. Paul bzw. OIV-MA-AS323-04A (Destillation)
4 | LwK 6.3 | Photometrisch mit Pararosanilin (auch automatisiert)
5 | LwK 6.4 | Photometrisch mit DTNB (auch automatisiert)
6 | LwK 6.5 (FTIR) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie in der Gasphase
7 | Redox (incl. Red.) | Elektrometrische Bestimmung mit pH-Meter mV-Modus und Redoxelektrode incl. Reduktone
8 | Redox (excl. Red.) | Elektrometrische Bestimmung mit pH-Meter mV-Modus und Redoxelektrode mit Abzug der Reduktone
9 | sonstige
10
| SulfoQuick (incl. Red.) | Sulfoquicktest n. Dr. Nilles ohne Abzug der Reduktone

## Ges-SO2 (hidden)
Gesamte Schweflige Säure | 19 | 18
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 7.1 | Methode n. AVV V28A
2 | LwK 7.2 | Methode n. Tanner
3 | LwK 7.3 | Methode n. Paul bzw. OIV-MA-AS323-04A
4 | LwK 7.4.1 | Destillationsmethode n. Dr. Jakob
5 | LwK 7.4.2 | Destillationsmethode n. Dr. Rebelein
6 | LwK 7.4.2 mod. | Destillationsmethode n. Dr. Rebelein, modifiziert
7 | LwK 7.5.1 (incl. Red.) | jodometrisch n. einfacher Hydrolyse ohne Abzug der Reduktone
8 | LwK 7.5.1 (excl. Red.) | jodometrisch n. einfacher Hydrolyse unter Abzug der Reduktone
9 | LwK 7.5.2 (incl. Red.) | jodometrisch n. doppelter Hydrolyse ohne Abzug der Reduktone
10 | LwK 7.5.2 (excl. Red.) | jodometrisch n. doppelter Hydrolyse unter Abzug der Reduktone
11 | LwK 7.5.3 (incl. Red.) | Hydrolyse n. Dr. Rebelein ohne Abzug der Reduktone
12 | LwK 7.5.3 (excl. Red.) | Hydrolyse n. Dr. Rebelein unter Abzug der Reduktone
13 | LwK 7.6 | Photometrisch mit Pararosanilin (auch automatisiert)
14 | LwK 7.7 | Photometrisch mit DTNB (auch automatisiert)
15 | LwK 7.8 (FTIR) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie in der Gasphase
16 | IFU 07a | Methodensammlung der Internationalen Fruchtsaft-Union Nr. 07a
17 | FTIR (direkt) | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie in der Flüssigphase
18 | sonstige
19
| SulfoQuick (incl. Red.) | Sulfoquicktest n. Dr. Nilles ohne Abzug der Reduktone

## Reduktone (hidden)
Reduktone als SO2 | 9 | 8
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | Acetaldehyd/Stärke | SO2-Bindung mit Acetaldehyd; Stärke als Indikator
2 | Acetaldehyd/potent. | SO2-Bindung mit Acetaldehyd; Platinelektrode
3 | Propionaldehyd/Stärke | SO2-Bindung mit Propionaldehyd; Stärke als Indikator
4 | Propionaldehyd/potent. | SO2-Bindung mit Propionaldehyd; Platinelektrode
5 | Glyoxal/Stärke | SO2-Bindung mit Glyoxal; Stärke als Indikator
6 | Glyoxal/potent. | SO2-Bindung mit Glyoxal; Platinelektrode
7 | Glyoxal/MTT | SO2-Bindung mit Glyoxal; automat. phot. mit MTT als Farbreagenz nach Beutler
8 | sonstige
9
| SulfoQuick | Sulfoquicktest n. Dr. Nilles

## Glucose (hidden)
Glucose | 8 | 7
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | HPLC | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie; OIV-MA-AS311-03
2 | enzymat. autom. | enzymatisch; OIV-MA-AS311-02, automatisiert
3 | enzymat. Hand | enzymatisch; OIV-MA-AS311-02, manuell
4 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
5 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
6 | IC | Ionenchromatographie
7 | sonstige
8

## Fructose (hidden)
Fructose | 8 | 7
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | HPLC | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie; OIV-MA-AS311-03
2 | enzymat. autom. | enzymatisch; OIV-MA-AS311-02, automatisiert
3 | enzymat. Hand | enzymatisch; OIV-MA-AS311-02, manuell
4 | FTIR | Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
5 | NMR | 1H-Kernresonanzspektroskopie
6 | IC | Ionenchromatographie
7 | sonstige
8

## CO2 (hidden)
Kohlensäure (CO2) *) | 5 | 4
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 9.2 (OIV, titr.) | alkalimetrische Titration in Anwesenheit von Carboanhydrase; OIV-MA-AS314-01
2 | LwK 9.3 (CarboQC) | Mehrfach-Volumenexpansion, z. B. CarboQC (Fa. Paar)
3 | Laser-Infrarot(ACM LabCo) | Laser-Infrarotspektrometrie, z. B. ACM LabCo
4 | sonstige
5
Stand 2020
In der Textwert-Tabelle im Bedarfsfall zusätzlich eintragen
| Veitsh. | Veitshöchheimer CO2-Zylinder.
Auswahlfeld ist hier für Jahre der Nichtverwendung "geparkt"!

## Überdruck (hidden)
(Kohlensäure)Überdruck *) | 7 | 6
| Methodenkürzel | Methodenbeschreibung
1 | LwK 9.1 (Einstich) | Aphrometer(Manometer); Messung im Einstichverfahren (OIV-MA-AS314-02)
2 | LwK 9.1 (geöffnet) | Aphrometer(Manometer); Messung an der geöffneten Probe (OIV-MA-AS314-02)
3 | LwK 9.3 (Carbo QC) | Mehrfach-Volumenexpansion (Umrechnung mit Hersteller-Formel, z.B. CarboQC (Fa. Paar))
4 | Steinfurth | Messgerät der Fa. Steinfurth
5 | Laser-Infrarot(ACM LabCo) | Laser-Infrarotspektrometrie, z.B. ACM LabCo
6 | sonstige
7 |  |  | Bemerkung:
Wenn in der Laborvergleichsuntersuchung nicht bestimmt:
Die Textzeilen zum Parameter sind im Ergebnisblatt versteckt.
Das zugehörige Steuerelement ist gelöscht.
Reihenfolge "Einstich" und geöffnet nach LVU 2011 geändert!
Auswahlfeld Methodenauswahl ist hier für Jahre der Nichtverwendung "geparkt"!
Temperaturkorrektur gemäß | 6 | 5
| Kürzel | Beschreibung
1 | VO(EG)/OIV | VO(EG) Nr. 2676/90 Anhang Nr. 37 A Tabelle 1
2 | Troost 1. Aufl. | Troost/Haushofer: Sekt, Schaumwein und Perlwein (Ulmer, 1. Aufl.), S. 266, Tab. 25
3 | Troost 2. Aufl. | Troost/Rhein/Bach: Sekt, Schaumwein, Perlwein (Ulmer, 2. Aufl.); S. 231, Tab. 25
4 | GLIMS/OIV | Formel im Göttert LIMS (gekürzt): Faktor=1,849-0,0549*temp+0,000642*temp*temp
5 | sonstige | andere Tabelle oder Korrekturfunktion (bitte Formel und Fundstelle unten angeben)
6
Auswahlfeld Temperaturkorrektur ist hier für Jahre der Nichtverwendung "geparkt"!